超速冷冻离心机管理规定

第一条 使用预约制度：

1.本设备属于大型精密仪器，使用时需提前预约，并按中心规定填写《仪器开放预约申请单》，由仪器管理老师安排具体使用时间。

2.外来人员必须提前一周预约，必须由中心主任批准方可使用，并按中心规定填写《仪器使用预约申请单》，由仪器管理老师安排具体使用时间。

第二条 使用要求：

1.离心管要用PC管、PP管或PA管，绝对不能用玻璃离心管。

2.对称平衡：当离心转速达1～5万（转/分）时，如对称管相差1克，转头半径5厘米，则离心力公式F=m×RCF

查表得：1万（转/分）RCF=6000代入公式F=1×6000=6（公斤）

5万（转/分）RCF=150000代入公式F=1×150000=150（公斤）

此时引起两边不平衡可达6～150（公斤），这对离心机的损伤是很大的，至少将缩短离心机的使用寿命。

3.如离心管盖子密封性差液体就不能加满（针对高速离心且使用角度头），以防外溢。外溢后果污染转头和离心腔并失去平衡，影响感应器正常工作。

4.超速离心时，液体一定要加满离心管，应超离时需抽真空，只有加满才能避免离心管变形。

5.使用角度头时别忘盖转头盖，如未盖，离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温，这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担，影响离心机的使用寿命。

6.使用超过5万转离心时，必须对离心管进行快封，样品加至离心管颈部刻度线附近，确认离心管颈部上端无液体，密封快封管。

第三条 使用注意：不经过快封的离心管绝对不允许使用超过5万转离心。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2011年4月6日