气相色谱仪管理规定

第一条 使用预约制度

1.本仪器面对校内外开放。使用气相色谱仪，需每周五预约下一周的使用时间，以便统筹安排。

2.气相色谱仪只能在白天上班时使用，其他时间无特殊情况不予开机。

3.外来人员检测样品必须由中心主任批准后方可测试，并按中心规定填写使用申请单。

第二条 使用管理制度

1.气相色谱仪由专人负责管理和操作。使用气相色谱仪应遵守本中心制定的《实验中心开放制度》和《大型分析仪器管理办法》。

2.使用前需认真学习仪器的原理、基本操作和注意事项，了解仪器的性能、构造。熟悉操作规程后方可进行独立操作。

3.运行中出现异常立即告知管理人员。严禁擅自拆卸、调整仪器主要部件，凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。

4.老化柱子时，如果柱子较脏，则不接检测器。不用的进样口用堵头堵上，以免污染。

5.关机前要执行关机程序。同时，关闭氢气，为了延长过滤器寿命，不要关闭载气气路。待各加热区温度降至50℃以下，方可关闭气相色谱仪电源。

6.仪器使用后应认真填写使用记录。并打扫完室内清洁，方可离开。

下班前，实验室管理负责人必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。

7.管理负责人根据仪器要求，进行及时或定期的保养、维护，如检查并更换气体供给、泄漏检查、气体净化器的更换和进样器的维护等，确保仪器正常运转。

8.高压气体钢瓶的存放应满足实验环境条件的规定。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2011年4月6日