气瓶安全使用管理制度

第一条 气瓶必须存放在阴凉、干燥、远离热源的房间，并且要严禁明火，防曝晒。除不燃性气体外，一律不得进入实验室内。使用中的气瓶要直立固定放置在气瓶车上。

第二条 搬运气瓶要轻拿轻放，防止摔掷和剧烈震动。搬前要戴上安全帽并旋紧，以防不慎摔断瓶嘴发生事故。钢瓶必须具有两个橡胶防震圈。乙炔瓶严禁横卧滚动。

第三条 气瓶应有明确的外部标志，内装气体必须与外部标志一致。

第四条 气瓶应定期作技术检验及耐压试验。

第五条 易起聚合反应的气体钢瓶，如乙烯、乙炔等，应贮存在贮存期限内使用。

第六条 高压气瓶的减压器要专用，安装时螺扣要上紧（应旋进7圈螺纹，俗称“吃七牙”），不得漏气。开启高压气瓶时操作者应站在气瓶出口的侧面，避免气流射伤人体。开启时，气门开关与减压器都应逐渐打开，防止气体过急流出，产生高温，发生危险。

第七条 瓶内气体不得用尽，剩余残压不应小于0.5MPa，否则会导致空气或其他气体进入钢瓶，再次充气时，不但会影响气体纯度，还会产生危险。

第八条 气瓶领用后应属于仪器配件的一部分，借用他人时必须填写借用登记单，并及时归还。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2011年4月6日